| Мини анемометр DT-82 Инструкция по эксплуатации Введение Анемометр – устройство, которое измеряет скорость движения воздуха. К преимуществам анемометра относятся Автоматическое выключение и считывание максимальных/средних показаний. При аккуратном использовании данное устройство может безотказно работать на протяжении нескольких лет. Описание устройства 1-Вентилятор 2-Кнопка Вкл/Выкл 3-Автоматическая подсветка 4-Дисплей с малым потреблением мощности 5-Дисплей цифровых значений 6-Дисплей единиц измерения 7-Кнопка максимальных/средних значений 8-Дисплей максимального значения 9-Дисплей среднего значения Информация на дисплее • MAX: для функции измерения скорости движения воздуха применяется функция Max Hold (запись максимального значения) • AVG: режим вывода среднего значения движения воздуха • M/S (м/с), FPM (фт/мин), KPH (км/ч), MPH (ми/ч), KNT (морских ми/час): Единицы измерения скорости движения воздуха • : Индикатор низкого заряда батареи Питание Чтобы включить или выключить устройство, нажмите кнопку включения (). Проведение измерений - Держите щуп в зоне, в которой необходимо сделать измерение. - Выдержите время, необходимое для стабилизации показаний. - Нажатие кнопки MAX/AVG переключает дисплей между показаниями максимальной и средней скоростей. - Удерживайте кнопку MAX/AVG в течение трех секунд – вы можете войти в режим изменения единицы измерения скорости движения воздуха. Автоматическое отключение Для продления срока службы батареек устройство автоматически отключается после 15 минут простоя. | Замена батареек Когда на дисплее появляется значок , необходимо заменить батарейку на 9В. Батарейки; Одна батарейка 9В. Срок службы батареек; Приблизительно 100 часов (если постоянно используется подсветка, срок службы батарейки значительно уменьшается). Ток батареек; Приблизительно 6,5 мА DC. Технические характеристики Скорость движения воздуха; Диапазон; Разрешение; Точность. M/S (метров в секунду); 1.1-30.00 м/с; 0.01 м/с; ± (3% + 0.30 м/с). KPH (километров/час); 0.8-108.0 км/ч; 0.1 км/ч; ± (3% + 1.0 км/ч). FPM (футов в минуту); 80-5900 фт/мин; 1 фт/мин; ± (3% + 40 фт/мин). MPH (миль в час); 0.9-67.0 ми/ч; 0.1 ми/ч; ± (3% + 0.4 ми/ч). KNT (морских миль в час); 0.8-58.0 узл.; 0.1 узл.; ± (3% + 0.4 узл). Частота отбора; 1 показание в секунду (приблизительно). Датчики; Вентилятор. Автоматическое выключение; Автоматическое выключение после 15 минут простоя с целью продления срока эксплуатации батареек. Диапазон рабочих температур; 0 - 50°C(32 - 122°F). Диапазон температур хранения; -10 - 60°C(14 - 140°F). Рабочая влажность; <80% RH. Влажность при хранении; <80% RH. Рабочая высота; 2000 метров (7000 фт) максимум. Вес; 139 г, включая батарейку и щуп. Габаритные размеры; 165 x 54 x 34 мм. Полезные равенства и преобразования Таблица преобразований единиц измерения 1 м/с; 1 фт/мин; 1 узел; 1 км/ч; 1 ми/ч. 1 м/с; 1; 196.87; 1.944; 3.6; 2.24. 1 фт/мин; 0.00508; 1; 0.00987; 0.01829; 0.01138. 1 узел; 0.5144; 101.27; 1; 1.8519; 1.1523. 1 км/ч; 0.2778; 54.69; 0.54; 1; 0.6222. 1 ми/ч; 0.4464; 87.89; 0.8679; 1.6071; 1. Ред. 100519 |
| --- | --- |